1. Определение прочности мясных полуфабрикатов

Испытательная машина: Shimadzu EZ-LX-0.5

Назначение: Определение максимальной силы разрушения мясных продуктов методом компрессии.

Подготовка образца:

1. Взять образец мясного продукта массой не менее 200 г.

2. Вырезать цилиндрический образец.

3. Размеры образца: диаметр 20 мм, высота 20 мм.

4. Температура образца перед испытанием: 20 ± 2 °C.

Подготовка прибора:

1. Включить прибор кнопкой POWER.

2. Запустить программное обеспечение Trapezium X.

3. Выбрать режим Compression Test.

4. Установить датчик нагрузки 500 N.

Настройка параметров испытания:

1. Скорость перемещения траверсы: 50 mm/min.

2. Глубина деформации: 50 %.

3. Начальная сила контакта: 0.5 N.

Проведение испытания:

1. Поместить образец в центр нижней платформы.

2. Нажать ZERO FORCE.

3. Нажать START TEST.

4. Дождаться завершения испытания.

Результат:

Определяется максимальная сила разрушения (N) и строится график Force–Distance.

2. Концентрирование экстракта с использованием ротационного испарителя

Прибор: LabTech EV311-V Plus

Методика: испарение растворителя (Петролейный эфир)

1. Перенести экстракт в круглодонную колбу объемом 250 мл.

2. Установить колбу на вал ротационного испарителя.

3. Установить температуру водяной бани: 50 °C.

4. Установить скорость вращения: 100 rpm.

5. Опустить колбу в водяную баню.

6. Включить вакуумный насос и установить давление 250 mbar.

7. Наблюдать за конденсацией растворителя.

8. Продолжать испарение до полного удаления растворителя.

9. Поднять колбу из бани и выключить вакуум.

Методика: испарение растворителя (Этанол)

1. Перенести экстракт в круглодонную колбу объемом 250 мл.

2. Установить колбу на вал ротационного испарителя.

3. Установить температуру водяной бани: 60 °C.

4. Установить скорость вращения: 100 rpm.

5. Опустить колбу в водяную баню.

6. Включить вакуумный насос и установить давление 300 mbar.

7. Наблюдать за конденсацией растворителя.

8. Продолжать испарение до полного удаления растворителя.

9. Поднять колбу из бани и выключить вакуум.

Методика: испарение растворителя (Метанол)

1. Перенести экстракт в круглодонную колбу объемом 250 мл.

2. Установить колбу на вал ротационного испарителя.

3. Установить температуру водяной бани: 45 °C.

4. Установить скорость вращения: 90 rpm.

5. Опустить колбу в водяную баню.

6. Включить вакуумный насос и установить давление 200 mbar.

7. Наблюдать за конденсацией растворителя.

8. Продолжать испарение до полного удаления растворителя.

9. Поднять колбу из бани и выключить вакуум.

Методика: испарение растворителя (Ацетон)

1. Перенести экстракт в круглодонную колбу объемом 250 мл.

2. Установить колбу на вал ротационного испарителя.

3. Установить температуру водяной бани: 40 °C.

4. Установить скорость вращения: 90 rpm.

5. Опустить колбу в водяную баню.

6. Включить вакуумный насос и установить давление 180 mbar.

7. Наблюдать за конденсацией растворителя.

8. Продолжать испарение до полного удаления растворителя.

9. Поднять колбу из бани и выключить вакуум.

3. Методики концентрирования проб на испарителе-концентраторе

Прибор: Biochromato C1

Методика: Экстракт пестицидов в ацетонитриле

1. Перенести экстракт в пробирку объемом 10 мл.

2. Установить пробирку в гнездо нагревательного блока.

3. Установить температуру нагрева: 40 °C.

4. Подключить подачу азота.

5. Отрегулировать поток газа для равномерного испарения.

6. Концентрировать раствор до объема до 1 мл.

7. Отключить подачу газа.

8. Извлечь пробирку и закрыть крышкой.

Методика: Экстракт фенолов в метаноле

1. Перенести экстракт в пробирку объемом 10 мл.

2. Установить пробирку в гнездо нагревательного блока.

3. Установить температуру нагрева: 45 °C.

4. Подключить подачу азота.

5. Отрегулировать поток газа для равномерного испарения.

6. Концентрировать раствор до объема до 2 мл.

7. Отключить подачу газа.

8. Извлечь пробирку и закрыть крышкой.

Методика: Экстракт ароматических соединений в гексане

1. Перенести экстракт в пробирку объемом 10 мл.

2. Установить пробирку в гнездо нагревательного блока.

3. Установить температуру нагрева: 35 °C.

4. Подключить подачу азота.

5. Отрегулировать поток газа для равномерного испарения.

6. Концентрировать раствор до объема до 1 мл.

7. Отключить подачу газа.

8. Извлечь пробирку и закрыть крышкой.