# Дополнение к SOP: Калибровка приборов, стандартные растворы и контроль качества (QC)

# Калибровка анализатора влажности Shimadzu MOC-120H

Назначение:

Проверка точности измерения массы и температуры анализатора влажности перед проведением анализа.

Периодичность:

Калибровку проводят при первом запуске прибора, после перемещения прибора и не реже 1 раза в неделю.

Необходимые материалы:

1. Калибровочная гиря 2 г

2. Пинцет

3. Чистая алюминиевая чашка

Порядок работы:

1. Нажать кнопку POWER для включения прибора.

2. Подождать 10 минут для стабилизации весов.

3. Нажать кнопку MENU.

4. Выбрать пункт Calibration.

5. Выбрать режим Weight Calibration.

6. Нажать ENTER.

Проведение калибровки:

1. Когда появится сообщение Place weight, открыть крышку камеры.

2. Поместить гирю 2.000 g на платформу весов.

3. Закрыть крышку.

4. Нажать ENTER.

Проверка результата:

1. Если на дисплее появится сообщение Calibration OK — калибровка выполнена успешно.

2. Если появится сообщение Calibration Error — процедуру необходимо повторить.

# Калибровка спектрофотометра Shimadzu UV-2600

Назначение:

Проверка точности измерения длины волны и оптической плотности.

Периодичность:

Проводится перед началом работы и не реже 1 раза в месяц.

Необходимые материалы:

1. Кювета

2. Раствор перманганата калия

Приготовление раствора:

1. Взвесить 0.100 г KMnO4.

2. Растворить в 100 мл дистиллированной воды.

3. Перемешать до полного растворения.

Порядок работы:

1. Нажать кнопку POWER.

2. Подождать 15 минут прогрева лампы.

3. Открыть программу LabSolutions.

4. Выбрать режим Spectrum Scan.

Проведение калибровки:

1. Поместить раствор в кварцевую кювету.

2. Установить диапазон сканирования 400–700 nm.

3. Нажать START SCAN.

Проверка результата:

Максимум поглощения должен наблюдаться около 525 nm.

# Приготовление стандартного раствора глюкозы

Назначение:

Используется для построения калибровочного графика при определении содержания сахаров.

Приготовление исходного раствора (1000 mg/L):

1. Взвесить 0.100 г глюкозы.

2. Перенести навеску в мерную колбу 100 мл.

3. Добавить примерно 80 мл дистиллированной воды.

4. Перемешать до полного растворения.

5. Довести объем до метки 100 мл.

Приготовление калибровочных растворов:

1. 10 mg/L — взять 1 мл исходного раствора и добавить 99 мл воды.

2. 20 mg/L — взять 2 мл исходного раствора и добавить 98 мл воды.

3. 50 mg/L — взять 5 мл исходного раствора и добавить 95 мл воды.

4. 100 mg/L — взять 10 мл исходного раствора и добавить 90 мл воды.

# Контроль качества анализов (QC)

Назначение:

Подтверждение точности и воспроизводимости результатов лабораторных анализов.

Внутренний контроль:

1. Перед началом серии анализов проверить калибровку приборов.

2. Проанализировать контрольный образец.

3. Сравнить результат с эталонным значением.

Повторяемость анализа:

1. Каждый образец анализируют минимум два раза.

2. Если расхождение результатов превышает 5 %, анализ необходимо повторить.

Контроль холостого образца:

1. Приготовить раствор без исследуемого вещества.

2. Провести анализ тем же методом.

3. Результат должен быть близок к нулю.

Регистрация результатов:

В журнале лаборатории записывают:

- дату анализа

- название образца

- метод анализа

- номер прибора

- результат

- подпись оператора