Анализатор влажности Shimadzu MOC‑120H

Назначение:

Определение массовой доли влаги в пищевых продуктах (мясо, хлеб, мука, сыр, йогурт).

Типичный анализ: определение влажности котлетного фарша.

Пробоподготовка:

1. Взять образец продукта массой около 50 г.

2. Измельчить образец в измельчителе Retsch GM‑200 в течение 30 секунд.

3. Перемешать измельчённую массу для получения однородного образца.

Порядок работы с прибором:

1. Нажать кнопку POWER для включения анализатора.

2. Подождать 10 минут для стабилизации весов.

3. Открыть крышку сушильной камеры.

4. Поместить чистую алюминиевую чашку на весовую платформу.

5. Нажать кнопку TARE для обнуления массы.

Взвешивание образца:

1. С помощью шпателя поместить на чашку примерно 2.000 г образца.

2. Равномерно распределить образец по поверхности чашки.

Настройка режима:

1. Нажать кнопку MENU.

2. Выбрать режим Standard Drying.

3. Нажать кнопку TEMP.

4. Установить температуру 105 °C.

5. Подтвердить настройку кнопкой ENTER.

Проведение анализа:

1. Закрыть крышку камеры.

2. Нажать кнопку START.

3. Прибор начнет сушку образца.

4. Сушка продолжается до достижения постоянной массы.

Регистрация результата:

1. После завершения анализа на дисплее появится значение Moisture (%).

2. Записать результат в лабораторный журнал.

Спектрофотометр Shimadzu UV‑2600

Назначение:

Определение концентрации веществ (белков, сахаров, красителей) методом спектрофотометрии.

Типичный анализ: определение белка в молочных продуктах (метод Биурета).

Подготовка реактива Биурета:

1. В мерную колбу на 100 мл добавить:

- CuSO4 – 1 г

- NaOH – 10 г

- виннокислый калий‑натрий – 5 г

2. Долить дистиллированную воду до метки.

3. Перемешать до полного растворения.

Пробоподготовка:

1. Отвесить 1.000 г образца.

2. Перенести образец в стакан.

3. Добавить 50 мл дистиллированной воды.

4. Перемешать на мешалке IKA Eurostar 20 digital в течение 5 минут.

Проведение реакции:

1. В пробирку внести 1 мл подготовленного раствора образца.

2. Добавить 4 мл реагента Биурета.

3. Перемешать стеклянной палочкой.

Инкубация:

1. Поместить пробирку в водяную баню Loip LB‑163.

2. Установить температуру 25 °C.

3. Выдержать реакцию 20 минут.

Настройка спектрофотометра:

1. Включить прибор кнопкой POWER.

2. Подождать 15 минут прогрева лампы.

3. Выбрать режим Photometric.

4. Установить длину волны 540 nm.

Измерение:

1. Поместить кювету с дистиллированной водой (бланк).

2. Нажать кнопку AUTO ZERO.

3. Поместить кювету с образцом.

4. Нажать кнопку MEASURE.

Результат:

1. Записать значение оптической плотности.

2. Рассчитать концентрацию белка по калибровочному графику.

Ротационный испаритель LabTech EV311‑V Plus

Назначение:

Удаление органических растворителей из экстрактов пищевых продуктов.

Типичный анализ:

концентрирование экстракта жира из мясных продуктов.

Подготовка прибора:

1. Включить прибор кнопкой POWER.

2. Заполнить водяную баню дистиллированной водой.

3. Установить температуру бани 50 °C.

4. Дождаться нагрева.

Подготовка образца:

1. Взвесить 5.000 г измельченного образца.

2. Добавить 100 мл органического растворителя.

3. Провести экстракцию жира.

Настройка испарителя:

1. Закрепить круглодонную колбу на держателе.

2. Нажать кнопку ROTATION.

3. Установить скорость вращения 100 rpm.

4. Опустить колбу в водяную баню.

Создание вакуума:

1. Включить вакуумный насос VP30.

2. Установить давление около 250 mbar.

Испарение:

1. Наблюдать образование конденсата в холодильнике.

2. Продолжать процесс до полного удаления растворителя.

Завершение:

1. Поднять колбу из бани.

2. Выключить вакуумный насос.

3. Остановить вращение.

4. Снять колбу и записать массу остатка.

ПЦР‑система Bio‑Rad CFX96 Touch

Назначение:

Выявление микроорганизмов в пищевых продуктах методом Real‑Time PCR.

Типичный анализ:

обнаружение Salmonella в мясных продуктах.

Пробоподготовка:

1. Взять 25 г образца.

2. Добавить 225 мл буферного раствора.

3. Гомогенизировать смесь.

Экстракция ДНК:

1. Центрифугировать пробу.

2. Отобрать осадок клеток.

3. Использовать набор для выделения ДНК.

Подготовка реакционной смеси:

В пробирку добавить:

- Master Mix – 12.5 µl

- Primer – 1 µl

- DNA образца – 5 µl

- Вода – 6.5 µl

Общий объем реакции:

25 µl.

Настройка прибора:

1. Включить прибор.

2. Открыть программное обеспечение CFX Manager.

3. Создать новый эксперимент.

Программа амплификации:

95 °C – 3 минуты

95 °C – 15 секунд

60 °C – 30 секунд

72 °C – 30 секунд

Количество циклов:

40.

Запуск анализа:

1. Загрузить планшет с реакциями.

2. Закрыть крышку.

3. Нажать кнопку RUN.

Результат:

1. После завершения анализа программа отображает Ct значения.

2. Положительный результат фиксируется при Ct < 35.

Сушильный шкаф Binder FD‑53

Назначение:

Определение сухих веществ и высушивание образцов.

Типичный анализ:

определение сухих веществ в зерне.

Пробоподготовка:

1. Взвесить 5.000 г образца.

2. Поместить образец в фарфоровую чашку.

Работа с прибором:

1. Включить сушильный шкаф.

2. Установить температуру 105 °C.

3. Подождать стабилизации температуры.

Сушка:

1. Поместить чашку с образцом на полку шкафа.

2. Сушить 3 часа.

Завершение:

1. Извлечь чашку щипцами.

2. Охладить в эксикаторе.

3. Взвесить образец.

4. Рассчитать потерю массы.